Załącznik nr 4 A
[bookmark: _GoBack]KONCENTRATOR TLENU

Parametry techniczne
Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................
Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................
Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................
Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................
Ilość koncentratorów: 10 szt.

	
Lp.

	Parametry wymagane
	Wymogi graniczne
	Opis parametru

	1
	2
	3
	4

	Parametry ogólne

	1.
	Rok produkcji: 2018 r.
	TAK
	

	2.
	Zakres regulacji przepływu tlenu: 0,5 ÷ 5 l/min.
	TAK
	

	3.
	Stężenie tlenu dla całego zakresu przepływu tlenu: 93% ± 3%
	TAK
	

	4.
	Wymiary, nie większe niż:
65 cm x 35 cm x 35 cm
	TAK
	

	5.
	Waga aparatu max. 18,0 kg 
	TAK
	

	6.
	Żywotność koncentratora min. 14500 godzin pracy
	TAK
	

	7.
	Zasilanie elektryczne: 230 V, 50/60 Hz
Klasyfikacja II typ B
	TAK
	

	8.
	Zużycie mocy nie większe niż:
290 W przy 2 l/min
312 W przy 5 l/min
	TAK
	

	9.
	Ciśnienie na wyjściu tlenowym: min. 58,0 kPa
	TAK
	

	10.
	Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia
	TAK
	

	11.
	Poziom głośności pracy max. 45 dBA
	TAK
	

	12.
	Czujnik do ciągłego monitorowania poziomu tlenu
	TAK
	

	13.
	Wylot tlenu zawiera ochronny adapter zabezpieczający przed ogniem
	TAK
	

	14.
	Alarm niskiego stężenia tlenu
	TAK
	

	15.
	Alarm awarii zasilania
	TAK
	

	16.
	Alarm spadku ciśnienia
	TAK
	

	17.
	Alarm sygnalizujący usterkę techniczną 
( konieczność serwisowania )
	TAK
	

	18.
	Wyposażenie:
· przewód zasilający – 1 sztuka,
· nawilżacz butelkowy – 1 sztuka,
· dren tlenowy – 1 sztuka.
	TAK
	



1. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego
z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty
2. Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
3. Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.
4. W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty. 




.................................................
                  Podpis
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