Załącznik nr 4 A

Koncentrator tlenu

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................

Ilość koncentratorów: 10 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymogi graniczne | # Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Zakres regulacji przepływu tlenu: 0,5 ÷ 5 l/min. | TAK |  |
| 3. | Stężenie tlenu dla całego zakresu przepływu tlenu: 93% ± 3% | TAK |  |
| 4. | Wymiary, nie większe niż: 65 cm x 35 cm x 35 cm | TAK |  |
| 5. | Waga aparatu max. 18,0 kg | TAK |  |
| 6. | Żywotność koncentratora min. 14500 godzin pracy | TAK |  |
| 7. | Zasilanie elektryczne: 230 V, 50/60 Hz Klasyfikacja II typ B | TAK |  |
| 8. | Zużycie mocy nie większe niż: 290 W przy 2 l/min 312 W przy 5 l/min | TAK |  |
| 9. | Ciśnienie na wyjściu tlenowym: min. 58,0 kPa | TAK |  |
| 10. | Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia | TAK |  |
| 11. | Poziom głośności pracy max. 45 dBA | TAK |  |
| 12. | Czujnik do ciągłego monitorowania poziomu tlenu | TAK |  |
| 13. | Wylot tlenu zawiera ochronny adapter zabezpieczający przed ogniem | TAK |  |
| 14. | Alarm niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
| 15. | Alarm awarii zasilania | TAK |  |
| 16. | Alarm spadku ciśnienia | TAK |  |
| 17. | Alarm sygnalizujący usterkę techniczną ( konieczność serwisowania ) | TAK |  |
| 18. | Wyposażenie: - przewód zasilający – 1 sztuka, - nawilżacz butelkowy – 1 sztuka, - dren tlenowy – 1 sztuka. | TAK |  |

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

- Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.

- W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis