Załącznik nr 4 B

Koncentrator tlenu przenośny

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................

Ilość koncentratorów: 5 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymogi graniczne | # Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Tryb pracy ciągły min. do 2 l/min. | TAK |  |
| 3. | Min. 2 tryby pracy pulsacyjnej | TAK |  |
| 4. | Tryb pracy „snu” | TAK |  |
| 5. | Stężenie tlenu dla wszystkich trybów pracy w zakresie min. 87 % ÷ 96% | TAK |  |
| 6. | Wymiary, nie większe niż: 30 cm x 27 cm x 17 cm | TAK |  |
| 7. | Waga aparatu wraz ze zintegrowaną baterią max. 4,5 kg | TAK |  |
| 8. | Żywotność koncentratora min. 14500 godzin pracy | TAK |  |
| 9. | Możliwość podłączenia zewnętrznej baterii wydłużającej autonomię pracy | TAK |  |
| 10. | Zużycie mocy nie większe niż: 160 W podczas ładowania 130W bez ładowania | TAK |  |
| 11. | Alarm niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
| 12. | Alarm rozładowanej baterii |  |  |
| 13. | Alarm braku oddechu | TAK |  |
| 14. | Alarm braku przepływu tlenu | TAK |  |
| 15. | Alarm niskiego stanu baterii | TAK |  |
| 16. | Alarm sygnalizujący usterkę techniczną | TAK |  |
| 17. | Wyposażenie: - torba transportowa – 1 sztuka, - nawilżacz butelkowy – 1 sztuka, - poszewka na nawilżacz – 1 sztuka, - dren tlenowy – 1 sztuka, - wąsy tlenowe – 1 sztuka, - wózek transportowy – 1 sztuka, - torba na akcesoria – 1 sztuka, - zasilacz sieciowy – 1 sztuka, - bateria akumulatorowa – 1 sztuka, - instrukcja obsługi – 1 sztuka, - zasilacz samochodowy – 1 sztuka | TAK |  |

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.

- W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis