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KONCENTRATOR TLENU PRZENOŚNY

Parametry techniczne
Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................
Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................
Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................
Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................
Ilość koncentratorów: 5 szt.

	
Lp.

	Parametry wymagane
	Wymogi graniczne
	Opis parametru

	1
	2
	3
	4

	Parametry ogólne

	1.
	Rok produkcji: 2018 r.
	TAK
	

	2.
	Tryb pracy ciągły min. do 2 l/min.
	TAK
	

	3.
	Min. 2 tryby pracy pulsacyjnej
	TAK
	

	4.
	Tryb pracy „snu”
	TAK
	

	5.
	Stężenie tlenu dla wszystkich trybów pracy w zakresie min. 87 % ÷ 96%
	TAK
	

	6.
	Wymiary, nie większe niż:
30 cm x 27 cm x 17 cm
	TAK
	

	7.
	Waga aparatu wraz ze zintegrowaną baterią max. 4,5 kg 
	TAK
	

	8.
	Żywotność koncentratora min. 14500 godzin pracy
	TAK
	

	9.
	Możliwość podłączenia zewnętrznej baterii wydłużającej autonomię pracy
	TAK
	

	10.
	Zużycie mocy nie większe niż:
160 W podczas ładowania
130W bez ładowania
	TAK
	

	11.
	Alarm niskiego stężenia tlenu
	TAK
	

	12.
	Alarm rozładowanej baterii	
	
	

	13.
	Alarm braku oddechu
	TAK
	

	14.
	Alarm braku przepływu tlenu
	TAK
	

	15.
	Alarm niskiego stanu baterii
	TAK
	

	16.
	Alarm sygnalizujący usterkę techniczną
	TAK
	

	17.
	Wyposażenie:
· torba transportowa – 1 sztuka,
· nawilżacz butelkowy – 1 sztuka,
· poszewka na nawilżacz – 1 sztuka,
· dren tlenowy – 1 sztuka,
· wąsy tlenowe – 1 sztuka,
· wózek transportowy – 1 sztuka,
· torba na akcesoria – 1 sztuka,
· zasilacz sieciowy – 1 sztuka,
· bateria akumulatorowa  – 1 sztuka,
· instrukcja obsługi – 1 sztuka,
· zasilacz samochodowy – 1 sztuka
	TAK
	



1. Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego
z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty 
2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.
3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.
4. W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty. 




.................................................
                  Podpis
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