Załącznik nr 4 C

ssak akumulatorowy – wersja i

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................

Ilość ssaków: 5 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymogi graniczne | # Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Zakres regulacji podciśnienia: 80 ÷ 550 mmHg. | TAK |  |
| 3. | Max przepływ: 27 l/min. | TAK |  |
| 4. | Wymiary, nie większe niż: 23 cm x 18 cm x 20 cm | TAK |  |
| 5. | Waga aparatu max. 3,0 kg. | TAK |  |
| 6. | Czas pracy ssaka na zasilaniu bateryjnym po pełnym naładowaniu baterii: 60 min. | TAK |  |
| 7. | Zasilanie elektryczne: - sieciowe 100 ÷ 240 ACV, 50/60 Hz, - akumulatorowe 12 DCV | TAK |  |
| 8. | Automatyczne ładowanie baterii podczas podłączonego zasilania. | TAK |  |
| 9. | Akumulator wbudowany wewnątrz obudowy | TAK |  |
| 10. | Wbudowany manometryczny wskaźnik podciśnienia | TAK |  |
| 11. | Wbudowany filtr antybakteryjny | TAK |  |
| 12. | Przystosowany do stosowania: - pojemnik jednorazowego użytku o poj. 800 ml, - pojemnik wielorazowego użytku o poj. 1200 ml | TAK |  |
| 13. | Wyposażenie: - ładowarka sieciowa 240 ACV, 50/60 Hz – 12 DCV – 1 sztuka, - ładowarka samochodowa – 1 sztuka, - torba transportowa – 1 sztuka, - pojemnik – 1 sztuka | TAK |  |
| 14. | Spełnia normę ISO 10079-1 | TAK |  |

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.

- W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis