Załącznik nr 4 G

ciśnieniomierz automatyczny

## Parametry techniczne

Nazwa urządzenia / wersja: ...................................................................................

Producent i kraj pochodzenia: ................................................................................

Rok produkcji ( wymagane urządzenie fabrycznie nowe ): .......................................

Rok wprowadzenia do produkcji: ...........................................................................

Ilość ciśnieniomierzy: 8 szt.

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymogi graniczne | # Opis parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ##### Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji: 2018 r. | TAK |  |
| 2. | Ciśnieniomierz automatyczny. | TAK |  |
| 3. | Metoda pomiaru oscylometryczna. | TAK |  |
| 4. | Zakresy pomiarowe ( wymagane ): - ciśnienie: 0 ÷ 299 mmHg, - tętno: 40 ÷ 180 uderzeń/minutę. | TAK |  |
| 5. | Dokładność pomiaru ( minimalna ): - ciśnienie: ± 3 mmHg, - tętno: ± 5 % odczytu wskazanego | TAK |  |
| 6. | Kontrola ciśnienia w układzie pomiarowym: - pompowanie – funkcja Fuzzy-logiq kontrolowana pompą elektryczną, - wypuszczanie powietrza – automatyczny zawór uwalniania powietrza. | TAK |  |
| 7. | Pamięć wyników pomiarów z datą i godziną dla obu użytkowników ciśnieniomierza: ≥ 100 | TAK |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne ciśnieniomierza ( dł. x szer. x wys. ): 161 x 124 x 90 mm | TAK |  |
| 9. | Waga ciśnieniomierza: ≤ 400 g. | TAK |  |
| 10. | Wyświetlacz cyfrowy LCD. | TAK |  |
| 11. | Wskaźnik niskiego poziomu zasilania ( naładowania baterii ). | TAK |  |
| 12. | Zasilanie: - zewnętrzny zasilacz ( w zestawie ), - baterie 4 szt. 1,5 V AA. | TAK |  |
| 13. | Żywotność baterii pozwala na wykonanie min. 950 pomiarów na nowych bateriach alkalicznych. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - manszet, - pokrowiec, - zestaw baterii, - przewód USB, - pokrowiec, - instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

z w/w wymagań lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

2.    Oświadczamy, że oferowane  powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe,
       kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

3.    Dla potwierdzenia parametrów załączamy strony z oryginalnych katalogów producenta.

- W przypadku wątpliwości zobowiązujemy się w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego dostarczyć sprzęt do/celem potwierdzenia oferowanego parametru, brak dostarczenia  spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Podpis